## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702174,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,N6702C,MY56000189,E.02.01.3151 | 1995
|  | Time Generated: | 2023-12-13 16:20:18
Unnamed: 0 | 0 | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-I_EboundMeas | Measure | +-I_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 0.1 | 0.1 | CC | 0.20653 | 0.099546 | 0.20584 | 0.099567 | -0.10653 | -106.5328 | 0.00045396 | 0.45396 | -0.10584 | -105.836 | 0.0004326 | 0.4326 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 0.1 | 1.1 | CC | 1.2744 | 1.0998 | 1.2709 | 1.0991 | -1.1744 | -1174.433 | 0.000191 | 0.017364 | -1.1709 | -1170.9124 | 0.00085273 | 0.077521 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 0.1 | 2.1 | CC | 2.3429 | 2.1003 | 2.3366 | 2.0991 | -2.2429 | -2242.901 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2366 | -2236.6206 | 0.00086189 | 0.041042 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 0.1 | 3.1 | CC | 3.4111 | 3.0998 | 3.402 | 3.0987 | -3.3111 | -3311.093 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.302 | -3302.0443 | 0.0012505 | 0.040338 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 0.1 | 4.1 | CC | 4.4797 | 4.1002 | 4.4678 | 4.0988 | -4.3797 | -4379.682 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3678 | -4367.7512 | 0.0012337 | 0.03009 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
minCurrent | 0.1 | 0.1 | 5.1 | CC | 5.5572 | 5.1005 | 5.5422 | 5.0988 | -5.4572 | -5457.213 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4422 | -5442.2449 | 0.0012423 | 0.024359 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
maxCurrent | 5 | 1.1 | 0.1 | CC | 1.2065 | 0.099533 | 1.2059 | 0.099543 | -0.1065 | -9.6818 | 0.00046731 | 0.46731 | -0.10593 | -9.6297 | 0.00045732 | 0.45732 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
current_step_size | 1 | 1.1 | 1.1 | CC | 2.2745 | 1.0998 | 2.2712 | 1.0992 | -1.1745 | -106.7764 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1712 | -106.4689 | 0.00084028 | 0.076389 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
minVoltage | 0.1 | 1.1 | 2.1 | CC | 3.3429 | 2.1003 | 3.3369 | 2.0992 | -2.2429 | -203.8959 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2369 | -203.3507 | 0.0008439 | 0.040186 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
maxVoltage | 15 | 1.1 | 3.1 | CC | 4.4111 | 3.0999 | 4.4021 | 3.0988 | -3.3111 | -301.0071 | 0.00013 | 0.0041935 | -3.3021 | -300.19 | 0.0012316 | 0.039729 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
voltage_step_size | 1 | 1.1 | 4.1 | CC | 5.4796 | 4.1003 | 5.4678 | 4.0988 | -4.3796 | -398.1433 | -0.000282 | -0.006878 | -4.3678 | -397.0701 | 0.0012387 | 0.030211 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 1.1 | 5.1 | CC | 6.5484 | 5.1004 | 6.5336 | 5.0988 | -5.4484 | -495.3127 | -0.00042 | -0.0082353 | -5.4336 | -493.9661 | 0.0012473 | 0.024458 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 2.1 | 0.1 | CC | 2.2058 | 0.099552 | 2.2054 | 0.099558 | -0.10581 | -5.0388 | 0.00044824 | 0.44824 | -0.10537 | -5.0177 | 0.00044198 | 0.44198 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 2.1 | 1.1 | CC | 3.2737 | 1.0998 | 3.2707 | 1.0992 | -1.1737 | -55.8905 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1707 | -55.7459 | 0.00084354 | 0.076685 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
ELoad | USB0::0x2A8D::0x0202::MY56000189::0::INSTR | 2.1 | 2.1 | CC | 4.3427 | 2.1003 | 4.3364 | 2.0992 | -2.2427 | -106.796 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2364 | -106.4938 | 0.00083176 | 0.039608 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 2.1 | 3.1 | CC | 5.411 | 3.0998 | 5.4018 | 3.0988 | -3.311 | -157.6653 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.3018 | -157.23 | 0.001215 | 0.039194 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
PSU_Channel | 1 | 2.1 | 4.1 | CC | 6.4797 | 4.1002 | 6.4675 | 4.0988 | -4.3797 | -208.5578 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3675 | -207.9775 | 0.0012295 | 0.029987 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
VoltageSense | INT | 2.1 | 5.1 | CC | 7.5483 | 5.1005 | 7.5335 | 5.0988 | -5.4483 | -259.4444 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4335 | -258.7388 | 0.0012462 | 0.024435 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
VoltageRes | SLOW | 3.1 | 0.1 | CC | 3.2054 | 0.099538 | 3.2053 | 0.099566 | -0.1054 | -3.4001 | 0.00046159 | 0.46159 | -0.10527 | -3.3957 | 0.00043403 | 0.43403 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
CurrentSense | INT | 3.1 | 1.1 | CC | 4.2736 | 1.0998 | 4.2705 | 1.0992 | -1.1736 | -37.8588 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1705 | -37.7593 | 0.00084245 | 0.076586 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
CurrentRes | SLOW | 3.1 | 2.1 | CC | 5.3422 | 2.1002 | 5.3362 | 2.0992 | -2.2422 | -72.3305 | -0.000221 | -0.010524 | -2.2362 | -72.1345 | 0.00082547 | 0.039308 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
setFunction | Current | 3.1 | 3.1 | CC | 6.4105 | 3.0999 | 6.4015 | 3.0988 | -3.3105 | -106.7903 | 0.00013 | 0.0041935 | -3.3015 | -106.5008 | 0.0012335 | 0.039789 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
Range | Auto | 3.1 | 4.1 | CC | 7.4795 | 4.1003 | 7.4673 | 4.0987 | -4.3795 | -141.2737 | -0.000282 | -0.006878 | -4.3673 | -140.8816 | 0.0012657 | 0.030872 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
Aperture | 10 | 3.1 | 5.1 | CC | 8.5483 | 5.1005 | 8.5332 | 5.0987 | -5.4483 | -175.7531 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4332 | -175.2636 | 0.0012688 | 0.024879 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
AutoZero | ON | 4.1 | 0.1 | CC | 4.2053 | 0.099546 | 4.205 | 0.099561 | -0.10526 | -2.5674 | 0.00045396 | 0.45396 | -0.10497 | -2.5602 | 0.0004393 | 0.4393 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
InputZ | ON | 4.1 | 1.1 | CC | 5.2738 | 1.0998 | 5.2705 | 1.0992 | -1.1738 | -28.6283 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1705 | -28.5481 | 0.00084499 | 0.076817 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
UpTime | 50 | 4.1 | 2.1 | CC | 6.3423 | 2.1003 | 6.3363 | 2.0992 | -2.2423 | -54.6892 | -0.000343 | -0.016333 | -2.2363 | -54.5434 | 0.0008377 | 0.03989 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
DownTime | 50 | 4.1 | 3.1 | CC | 7.4106 | 3.0999 | 7.4016 | 3.0988 | -3.3106 | -80.7472 | 6.9e-05 | 0.0022258 | -3.3016 | -80.5266 | 0.0012352 | 0.039846 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
Terminal | 10A | 4.1 | 4.1 | CC | 8.4795 | 4.1004 | 8.4674 | 4.0988 | -4.3795 | -106.817 | -0.000404 | -0.0098537 | -4.3674 | -106.5216 | 0.0012401 | 0.030247 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 4.1 | 5.1 | CC | 9.5481 | 5.1005 | 9.533 | 5.0987 | -5.4481 | -132.881 | -0.000542 | -0.010627 | -5.433 | -132.5129 | 0.0013128 | 0.025741 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 5.1 | 0.1 | CC | 5.205 | 0.09954 | 5.2047 | 0.099564 | -0.10503 | -2.0595 | 0.00045968 | 0.45968 | -0.10474 | -2.0537 | 0.00043637 | 0.43637 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 5.1 | 1.1 | CC | 6.2733 | 1.0998 | 6.2701 | 1.0992 | -1.1733 | -23.0057 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1701 | -22.9436 | 0.00083953 | 0.076321 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 5.1 | 2.1 | CC | 7.3422 | 2.1003 | 7.3359 | 2.0991 | -2.2422 | -43.9638 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2359 | -43.841 | 0.00085373 | 0.040654 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 5.1 | 3.1 | CC | 8.4102 | 3.0998 | 8.4012 | 3.0987 | -3.3102 | -64.9051 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.3012 | -64.7295 | 0.0012549 | 0.04048 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 5.1 | 4.1 | CC | 9.4788 | 4.1002 | 9.4669 | 4.0987 | -4.3788 | -85.8585 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3669 | -85.6248 | 0.0012598 | 0.030728 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 5.1 | 5.1 | CC | 10.5479 | 5.1005 | 10.5329 | 5.0987 | -5.4479 | -106.8214 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4329 | -106.5269 | 0.0013046 | 0.02558 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 6.1 | 0.1 | CC | 6.2048 | 0.09955 | 6.2045 | 0.099567 | -0.10481 | -1.7181 | 0.00045015 | 0.45015 | -0.10454 | -1.7138 | 0.0004328 | 0.4328 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 6.1 | 1.1 | CC | 7.2733 | 1.0997 | 7.2698 | 1.0992 | -1.1733 | -19.2345 | 0.000252 | 0.022909 | -1.1698 | -19.1776 | 0.00083726 | 0.076115 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 6.1 | 2.1 | CC | 8.3418 | 2.1003 | 8.3356 | 2.0991 | -2.2418 | -36.7509 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2356 | -36.6496 | 0.00086462 | 0.041172 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 6.1 | 3.1 | CC | 9.4102 | 3.0998 | 9.401 | 3.0987 | -3.3102 | -54.2652 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.301 | -54.1145 | 0.0012708 | 0.040993 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 6.1 | 4.1 | CC | 10.4788 | 4.1003 | 10.4668 | 4.0987 | -4.3788 | -71.7836 | -0.000282 | -0.006878 | -4.3668 | -71.587 | 0.0012786 | 0.031185 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 6.1 | 5.1 | CC | 11.5477 | 5.1005 | 11.5326 | 5.0987 | -5.4477 | -89.3059 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4326 | -89.0587 | 0.0013499 | 0.026469 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 7.1 | 0.1 | CC | 7.2032 | 0.099559 | 7.2029 | 0.099584 | -0.10324 | -1.454 | 0.00044061 | 0.44061 | -0.10287 | -1.4489 | 0.00041571 | 0.41571 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 7.1 | 1.1 | CC | 8.2712 | 1.0998 | 8.2683 | 1.0992 | -1.1712 | -16.4964 | 0.00016 | 0.014545 | -1.1683 | -16.4548 | 0.00085 | 0.077273 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 7.1 | 2.1 | CC | 9.3401 | 2.1003 | 9.3342 | 2.0991 | -2.2401 | -31.5508 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2342 | -31.4671 | 0.00086871 | 0.041367 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 7.1 | 3.1 | CC | 10.4085 | 3.0998 | 10.3994 | 3.0987 | -3.3085 | -46.5983 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.2994 | -46.4699 | 0.0012939 | 0.041739 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 7.1 | 4.1 | CC | 11.4773 | 4.1002 | 11.4651 | 4.0987 | -4.3773 | -61.6528 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3651 | -61.4803 | 0.0013105 | 0.031965 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 7.1 | 5.1 | CC | 12.5465 | 5.1004 | 12.5317 | 5.0987 | -5.4465 | -76.7107 | -0.00042 | -0.0082353 | -5.4317 | -76.5026 | 0.0013437 | 0.026348 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 8.1 | 0.1 | CC | 8.2031 | 0.099559 | 8.2027 | 0.099591 | -0.10313 | -1.2732 | 0.00044061 | 0.44061 | -0.10271 | -1.268 | 0.00040919 | 0.40919 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 8.1 | 1.1 | CC | 9.2715 | 1.0998 | 9.2682 | 1.0991 | -1.1715 | -14.463 | 0.000191 | 0.017364 | -1.1682 | -14.4219 | 0.00086084 | 0.078258 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 8.1 | 2.1 | CC | 10.3404 | 2.1003 | 10.3341 | 2.0991 | -2.2404 | -27.6589 | -0.000343 | -0.016333 | -2.2341 | -27.5816 | 0.00087484 | 0.041659 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 8.1 | 3.1 | CC | 11.4087 | 3.1 | 11.3993 | 3.0987 | -3.3087 | -40.8486 | 8e-06 | 0.00025806 | -3.2993 | -40.7326 | 0.0012643 | 0.040785 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 8.1 | 4.1 | CC | 12.4771 | 4.1002 | 12.4657 | 4.0987 | -4.3771 | -54.0385 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3657 | -53.8978 | 0.0013137 | 0.032041 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 8.1 | 5.1 | CC | 13.5465 | 5.1004 | 13.5312 | 5.0986 | -5.4465 | -67.2404 | -0.00042 | -0.0082353 | -5.4312 | -67.0519 | 0.0013691 | 0.026845 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 9.1 | 0.1 | CC | 9.2034 | 0.099546 | 9.2027 | 0.099575 | -0.10339 | -1.1361 | 0.00045396 | 0.45396 | -0.10273 | -1.1289 | 0.00042497 | 0.42497 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 9.1 | 1.1 | CC | 10.2718 | 1.0998 | 10.2683 | 1.0991 | -1.1718 | -12.8765 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1683 | -12.8381 | 0.00085419 | 0.077654 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 9.1 | 2.1 | CC | 11.3406 | 2.1003 | 11.3341 | 2.0991 | -2.2406 | -24.6223 | -0.000343 | -0.016333 | -2.2341 | -24.5502 | 0.00088544 | 0.042164 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 9.1 | 3.1 | CC | 12.409 | 3.1 | 12.4001 | 3.0987 | -3.309 | -36.3626 | 8e-06 | 0.00025806 | -3.3001 | -36.2651 | 0.0012987 | 0.041892 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 9.1 | 4.1 | CC | 13.4776 | 4.1003 | 13.4655 | 4.0987 | -4.3776 | -48.1057 | -0.000282 | -0.006878 | -4.3655 | -47.9722 | 0.0013389 | 0.032657 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 9.1 | 5.1 | CC | 14.5465 | 5.1005 | 14.5313 | 5.0986 | -5.4465 | -59.8515 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4313 | -59.6847 | 0.0013908 | 0.027271 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 10.1 | 0.1 | CC | 10.2032 | 0.099556 | 10.2029 | 0.099576 | -0.10316 | -1.0214 | 0.00044443 | 0.44443 | -0.10286 | -1.0184 | 0.00042395 | 0.42395 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 10.1 | 1.1 | CC | 11.2715 | 1.0998 | 11.2682 | 1.0991 | -1.1715 | -11.5993 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1682 | -11.5661 | 0.00085772 | 0.077975 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 10.1 | 2.1 | CC | 12.3404 | 2.1003 | 12.334 | 2.0991 | -2.2404 | -22.1822 | -0.000282 | -0.013429 | -2.234 | -22.1187 | 0.00088708 | 0.042242 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 10.1 | 3.1 | CC | 13.409 | 3.0999 | 13.3995 | 3.0987 | -3.309 | -32.7626 | 6.9e-05 | 0.0022258 | -3.2995 | -32.6686 | 0.0013069 | 0.042158 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 10.1 | 4.1 | CC | 14.4776 | 4.1002 | 14.4654 | 4.0986 | -4.3776 | -43.343 | -0.00016 | -0.0039024 | -4.3654 | -43.2219 | 0.0013579 | 0.03312 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 10.1 | 5.1 | CC | 15.5463 | 5.1005 | 15.5312 | 5.0986 | -5.4463 | -53.9234 | -0.000542 | -0.010627 | -5.4312 | -53.7739 | 0.0014186 | 0.027816 | 0.3285 | PASS | 0.154 | PASS
|  | 11.1 | 0.1 | CC | 11.2029 | 0.099577 | 11.2027 | 0.099571 | -0.10293 | -0.9273 | 0.00042344 | 0.42344 | -0.10267 | -0.92499 | 0.00042897 | 0.42897 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 11.1 | 1.1 | CC | 12.2713 | 1.0998 | 12.268 | 1.0991 | -1.1713 | -10.5523 | 0.000191 | 0.017364 | -1.168 | -10.5228 | 0.00086104 | 0.078276 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 11.1 | 2.1 | CC | 13.3402 | 2.1003 | 13.3337 | 2.0991 | -2.2402 | -20.1817 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2337 | -20.1236 | 0.00087398 | 0.041618 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 11.1 | 3.1 | CC | 14.4085 | 3.0998 | 14.3993 | 3.0987 | -3.3085 | -29.8067 | 0.000191 | 0.0061613 | -3.2993 | -29.7233 | 0.0013248 | 0.042735 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 11.1 | 4.1 | CC | 15.4772 | 4.1003 | 15.465 | 4.0986 | -4.3772 | -39.4339 | -0.000282 | -0.006878 | -4.365 | -39.324 | 0.0013568 | 0.033094 | 0.2935 | PASS | 0.124 | PASS
|  | 11.1 | 5.1 | CV | 15.9989 | 4.5886 | 15.9854 | 4.5868 | -4.8989 | -44.1342 | 0.51143 | 10.028 | -4.8854 | -44.0123 | 0.51322 | 10.0631 | 0.3285 | FAIL | 0.154 | FAIL
|  | 12.1 | 0.1 | CC | 12.2027 | 0.099554 | 12.2025 | 0.099574 | -0.1027 | -0.84876 | 0.00044633 | 0.44633 | -0.10245 | -0.84672 | 0.00042578 | 0.42578 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 12.1 | 1.1 | CC | 13.2713 | 1.0998 | 13.2678 | 1.0991 | -1.1713 | -9.6803 | 0.000191 | 0.017364 | -1.1678 | -9.6514 | 0.00085178 | 0.077435 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 12.1 | 2.1 | CC | 14.3402 | 2.1003 | 14.3336 | 2.0991 | -2.2402 | -18.5139 | -0.000282 | -0.013429 | -2.2336 | -18.4593 | 0.00088924 | 0.042345 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 12.1 | 3.1 | CC | 15.4086 | 3.0999 | 15.3991 | 3.0986 | -3.3086 | -27.3435 | 6.9e-05 | 0.0022258 | -3.2991 | -27.265 | 0.0013528 | 0.04364 | 0.2585 | PASS | 0.094 | PASS
|  | 12.1 | 4.1 | CV | 15.9989 | 3.6528 | 15.9881 | 3.6514 | -3.8989 | -32.2223 | 0.4472 | 10.9074 | -3.8881 | -32.1331 | 0.44859 | 10.9413 | 0.2935 | FAIL | 0.124 | FAIL
|  | 12.1 | 5.1 | CV | 15.9989 | 3.6528 | 15.9881 | 3.6513 | -3.8989 | -32.2223 | 1.4472 | 28.3765 | -3.8881 | -32.1331 | 1.4487 | 28.4062 | 0.3285 | FAIL | 0.154 | FAIL
|  | 13.1 | 0.1 | CC | 13.2027 | 0.099584 | 13.2024 | 0.09959 | -0.10272 | -0.78412 | 0.00041582 | 0.41582 | -0.10238 | -0.78156 | 0.00040966 | 0.40966 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 13.1 | 1.1 | CC | 14.2708 | 1.0998 | 14.2675 | 1.0992 | -1.1708 | -8.9378 | 0.000221 | 0.020091 | -1.1675 | -8.9119 | 0.00084687 | 0.076988 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 13.1 | 2.1 | CC | 15.3397 | 2.1003 | 15.3333 | 2.0991 | -2.2397 | -17.097 | -0.000343 | -0.016333 | -2.2333 | -17.0478 | 0.00090489 | 0.04309 | 0.2235 | PASS | 0.064 | PASS
|  | 13.1 | 3.1 | CV | 15.9991 | 2.717 | 15.9908 | 2.716 | -2.8991 | -22.1308 | 0.38301 | 12.3551 | -2.8908 | -22.0672 | 0.38404 | 12.3884 | 0.2585 | FAIL | 0.094 | FAIL
|  | 13.1 | 4.1 | CV | 15.9989 | 2.7172 | 15.9909 | 2.7161 | -2.8989 | -22.129 | 1.3828 | 33.7275 | -2.8909 | -22.0677 | 1.3839 | 33.7536 | 0.2935 | FAIL | 0.124 | FAIL
|  | 13.1 | 5.1 | CV | 15.9989 | 2.7171 | 15.9908 | 2.7159 | -2.8989 | -22.129 | 2.3829 | 46.7233 | -2.8908 | -22.0675 | 2.3841 | 46.7477 | 0.3285 | FAIL | 0.154 | FAIL
|  | 14.1 | 0.1 | CC | 14.2013 | 0.099573 | 14.2006 | 0.099596 | -0.10127 | -0.71823 | 0.00042726 | 0.42726 | -0.1006 | -0.71347 | 0.00040411 | 0.40411 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 14.1 | 1.1 | CC | 15.2694 | 1.0998 | 15.266 | 1.0991 | -1.1694 | -8.2936 | 0.00016 | 0.014545 | -1.166 | -8.2698 | 0.00086452 | 0.078593 | 0.1885 | PASS | 0.034 | FAIL
|  | 14.1 | 2.1 | CV | 15.9989 | 1.783 | 15.9935 | 1.7819 | -1.8989 | -13.4674 | 0.31704 | 15.0973 | -1.8935 | -13.4291 | 0.31814 | 15.1498 | 0.2235 | FAIL | 0.064 | FAIL
|  | 14.1 | 3.1 | CV | 15.9989 | 1.783 | 15.9935 | 1.7819 | -1.8989 | -13.4674 | 1.317 | 42.4853 | -1.8935 | -13.4291 | 1.3181 | 42.5188 | 0.2585 | FAIL | 0.094 | FAIL
|  | 14.1 | 4.1 | CV | 15.9989 | 1.783 | 15.9935 | 1.7821 | -1.8989 | -13.4674 | 2.317 | 56.511 | -1.8935 | -13.4293 | 2.3179 | 56.5336 | 0.2935 | FAIL | 0.124 | FAIL
|  | 14.1 | 5.1 | CV | 15.9989 | 1.783 | 15.9936 | 1.782 | -1.8989 | -13.4674 | 3.317 | 65.0401 | -1.8936 | -13.4295 | 3.318 | 65.0594 | 0.3285 | FAIL | 0.154 | FAIL
|  | 15.1 | 0.1 | CC | 15.201 | 0.099573 | 15.2004 | 0.099593 | -0.10104 | -0.66914 | 0.00042726 | 0.42726 | -0.10042 | -0.66504 | 0.00040698 | 0.40698 | 0.1535 | FAIL | 0.004 | FAIL
|  | 15.1 | 1.1 | CV | 15.9989 | 0.84687 | 15.9963 | 0.84639 | -0.8989 | -5.953 | 0.25313 | 23.012 | -0.89627 | -5.9356 | 0.25361 | 23.0557 | 0.1885 | FAIL | 0.034 | FAIL
|  | 15.1 | 2.1 | CV | 15.9989 | 0.84682 | 15.9962 | 0.84641 | -0.8989 | -5.953 | 1.2532 | 59.6751 | -0.89624 | -5.9354 | 1.2536 | 59.6946 | 0.2235 | FAIL | 0.064 | FAIL
|  | 15.1 | 3.1 | CV | 15.9991 | 0.84699 | 15.9962 | 0.84638 | -0.89914 | -5.9546 | 2.253 | 72.6777 | -0.89624 | -5.9353 | 2.2536 | 72.6975 | 0.2585 | FAIL | 0.094 | FAIL
|  | 15.1 | 4.1 | CV | 15.9989 | 0.84699 | 15.9962 | 0.84642 | -0.8989 | -5.953 | 3.253 | 79.3417 | -0.89625 | -5.9354 | 3.2536 | 79.3557 | 0.2935 | FAIL | 0.124 | FAIL
|  | 15.1 | 5.1 | CV | 15.9989 | 0.84682 | 15.9962 | 0.84639 | -0.8989 | -5.953 | 4.2532 | 83.3956 | -0.89624 | -5.9354 | 4.2536 | 83.4042 | 0.3285 | FAIL | 0.154 | FAIL